实测功率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总功率 | ADS+MCU功率 | AFE功率 |
| 待机模式 | 107.2741 mW | 17.7225 mW | 0.1001 mW |
| 正常模式 | 291.1103 mW | 23.5593 mW | 93.0931 mW |
| 仅心电模式 | 116.1548 mW | 20.2845 mW | 0.0064 mW |
| 仅血氧模式 | 289.4695 mW | 20.3609 mW | 95.7865 mW |

分析功率

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总功率 | 蓝牙模块 | ADS模块 | AFE模块 | MCU模块 |
| 功率 | 291.1103mW | 177.7327mW | 3.1984mW | 93.0931mW | 17.0861mW |